产品规格书

| 产品名称 | 电容式湿度传感器 |
| --- | --- |
| 产品型号 | HC150 |
| 版本 | V1.0 |
| 制定人 | YG.Z |
| 审核人 | CY |

一、产品描述

HC150电容式湿度传感器适用于工业、农业、气象、医疗、仪表等多种领域，具有稳定，精准等特点。

- 产品优点

- 宽温度范围

- 抗凝结

- 恢复时间短

- 极低漂移

- 高湿度稳定性

- 产品图示（单位：mm）

- 规格参数

| - 参数 | - 指标 |
| --- | --- |
| - 相对湿度电容 | - 150pF±50pF（30%RH@23℃） |
| - 灵敏度 | - 0.25pF/%RH(C30=150pF,15%RH～90%RH) |
| - 工作湿度范围 | - 0%RH～100%RH |
| - 工作温度范围 | - -50℃～150℃ |
| - 存储温度范围 | - -20℃～80℃ |
| - 线性误差 | - 23℃，15%RH～90%RH范围内,单点校准后<1.5%RH |
| - 湿滞 | - <1.5%RH |
| - 响应时间 | - <5 s（t63，23℃，50%RH～0%RH条件下） |

| - 温度关系 | - ∆%RH=(B1*%RH+B2)*T[℃]+(B3*%RH+B4) - B1=0.0014[1/℃] - B2=0.1325[%RH/℃] - B3=-0.0317 - B4=-3.0876[%RH] |
| --- | --- |
| - 测量频率 | - 1kHz～100kHz（推荐10kHz） |
| - 最大供电电压 | - <12VppAC |
| - 信号形式 | - 无直流偏置的交流信号 |
| - 引线 | - 镀锡的CuP-SIL接线柱，长10mm、Ø0.4 mm |
| - 尺寸 | - 5*3.81*0.4/0.8（L * W * H/H2，单位：mm） |

- 特性曲线

- 传感器焊接5天后才能进行标定。

- 产品注意事项

- ·除非另有说明，所有机械尺寸在环境温度25℃下有效。

- ·除机械尺寸外，所有数据仅作参考，并非保证特性。

- ·技术参数如有变更，恕不另行通知，同时保留对错误的修正权。

- ·本数据表中的信息已仔细审核，被认为是正确的；如有错误，不承担任何责任。

- ·长时间处于极端值负载下可能影响产品可靠性。

- ·未经版权所有者事先书面许可，不得复制、改编、合并、翻译、存储或使用本文所含材料。

- ·保留打印错误和其他错误的修正权。

- ·产品规格如有变更，恕不另行通知。保留所有权利。