产品规格书

| 产品名称 | 红外测温变送器 |
| --- | --- |
| 产品型号 | TIR-T2-D2-S-K1-Z-L1500 |
| 版本 | V1.8 |
| 制定人 | GW.H |
| 审核人 | CY |

一、产品描述

本产品用于非接触式温度测量，外形美观小巧，螺纹支架结构设计，接线简单，方便安装。该传感器模块具有良好的传感器灵敏度，实现精准测量物体的温度。使用时，只需将探测窗口对准测量的位置，即可快速、准确的测得物体的温度。

- 适用范围

该产品被广泛应用于电力、煤炭、石化、食品加工等行业里需要非接触测温的场景；玻璃、耐火材料、炉窑、造纸印刷等生产制造过程中高温物体的温度测量。

- 性能指标

| 工作电压范围 | 12～24VDC |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0～380℃ |
| 测量精度 | ±2℃或者目标温度的±2%（取最大值） |
| 输出信号 | RS485 |
| 测量距离范围 | ＜1m（最佳测量距离0.5m） |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 物距比 | D:S=20:1(测量距离:目标直径)，转换为FOV约5° |
| 响应时间 | ＜1S |
| 工作温湿度 | 0～70℃,10～95%RH（不结露） |
| 存储温湿度 | -20～80℃，10～95%RH（不结露） |
| 线材长度 | 1.5米，可定制 |
| 防护等级 | IP65 |
| 外壳材质 | 304不锈钢 |

- 外壳尺寸及接线方式(单位：mm，公差：±0.5mm)

- 注意事项

- 远离热源；

- 不能遮挡距离传感器；

- 用于室内，避免太阳光直射；

- 防止探头受挤压，蒙灰尘，探头不能有遮挡物；

- 可以定期使用沾有酒精的标签清洗传感器镜面。

- 质量保证

产品出厂12个月内，基于正常使用和非人为损坏，对产品提供免费维修服务。

- 通讯协议

波特率9600、校验位N、数据位8、停止位1；

变送器地址可修改的范围：1～247（出厂地址默认为1）。

- 获取变送器温度数据（查询方式）

主机发送指令:

| 从机地址 | 功能码 | 寄存器起始地址高位 | 寄存器起始地址低位 | 寄存器数据高位 | 寄存器数据低位 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | CRCL CRCH |

从机应答:

| 从机地址 | 功能码 | 返回有效字节数 | 寄存器数据高位 | 寄存器数据低位 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | 03 | 02 | XX | XX | CRCL CRCH |

例如：(假如读取设备地址 0x01 的变送器的温度值)

发送数据：01 03 00 00 00 01 84 0A；

返回数据：01 03 02 01 1B F9 DF；

其中01 1B为十六进制，转换为十进制为283，表示当前变送器温度数据为28.3℃（上位机、PLC、触摸屏等设备要把数据除以10倍）。

- 修改变送器地址

主机发送指令:

| 从机地址 | 功能码 | 寄存器起始地址高位 | 寄存器起始地址低位 | 寄存器数据高位 | 寄存器数据低位 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | 06 | 07 | A0 | 00 | XX | CRCL CRCH |

从机应答:

| 从机地址 | 功能码 | 寄存器起始地址高位 | 寄存器起始地址低位 | 寄存器数据高位 | 寄存器数据低位 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | 06 | 07 | A0 | 00 | XX | CRCL CRCH |

例如：把变送器地址由01改为02：

发送数据：01 06 07 A0 00 02 09 5D；

返回数据：02 06 07 A0 00 02 09 6E。

- 复位变送器地址（地址复位后，地址均为：0x01）

主机发送指令:

| 从机地址 | 功能码 | 寄存器起始地址高位 | 寄存器起始地址低位 | 寄存器数据高位 | 寄存器数据低位 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | 06 | 07 | A0 | 00 | 01 | 5C D7 |

从机应答:

| 从机地址 | 功能码 | 寄存器起始地址高位 | 寄存器起始地址低位 | 寄存器数据高位 | 寄存器数据低位 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 07 | A0 | 00 | 01 | 49 5C |

复位变送器地址：

发送数据：FA 06 07 A0 00 01 5C D7；

返回数据：01 06 07 A0 00 01 49 5C。